#### ИНСТРУКЦИЯ

за работа и поддръжка на газ анализатор тип Jesco GW601

- Общи сведения.

Газ анализатор Jesco GW601 е стационарен уред за непрекъснато измерване, наблюдение и предупреждение за изпускане на хлор газ.

Състои се от 2 части, които работят съвместно:

- Вторичен преобразувател GWZ601;

- Трансмитер с вграден сензор за хлор СМ601;

- GW601 = GWZ601 +  кабел  +  СМ601.

Сензорът, който е поместен в обща кутия с трансмитера се монтира на 30 см над пода на хлораторното помещение.

Той се състои от 2 електрода потопени в електролит. Единият от електродите контактува с хлора и се активира химическа реакция, от която се генерира електрически сигнал. Този сигнал се преобразува от трансмитера в изходящ сигнал 4- 20 mА, който се обработва от вторичния преобразувател  с цел визуализация и сигнализация.

4 mА се приема за „0”, а 20 mА за макс. стойност в зависимост от зададения обхват.

Животът на сензора е около 2 години, след което той трябва да се подмени с нов.

На 6 месеца е необходимо уредът да се тества, с цел проверка за годност - като към сензорът се подаде хлор газ и се отчетат показанията.

Вторичният преобразувател GWZ601 се монтира в помещение, което е удобно за наблюдение на уреда.

- Технически характеристики на вторичения преобразувател GWZ601.

- 1 бр. вход 4-20 mА – изход от трансмитера;

- Възможности за задаване на гранични стойности без трансмитера;

- 2 бр. алармени нива по подразбиране 2 ррm и 4 ррm;

- Вграден зумер;

- Индикация за повреда;

- 4 бр. релейни изхода със сухи контакти 220 в; 5 А;

Релетата се включват при достигане на гранична стойност или при повреда.

- RS232 и  RS485 интерфейс за комуникация с РС;

- Светещ 4 редов графичен дисплей 4х20 символа за изобразяване на измерените стойности, съобщения и алармени събития.

1 линия – измерена концентрация на хлор;

2 линия – бар диаграма на показанието от 0 до 100 %;

3 линия – настройка на аларма 1 и аларма 2;

4 линия – състояние на ключовете F1-F4.

- Светодиодна индикация за аларми 2 бр. /червени/, работа /зелен/, повреда /жълт/.

- 1 бр. аналогов изход 4-20 mА;

- 4 бр. светодиоди; 4 бр. функционални ключове за програмиране.

- Задаване на параметри.

F1 – служи за превключване от едно меню в друго.

Ако го натиснем непрекъснато скоростта на превключване се ускорява.

F2 – задава нивата на алармите;

F3 и F4 при нормален режим не са активирани;

Редакция в програмата може да се прави след въвеждане на парола.

Чрез ключовете F2 и F3 се променят настройките, а чрез F4 – промените се запаметяват.

Ако в продължение на 10 минути не са правени промени, дисплеят се връща в нормален режим.

| Меню | Избор | Функция |
| --- | --- | --- |
| Парола | - блокира програмирането; - ОК – разрешава. | При непрекъснато натискане на F3 и F4 за 5 сек. може да се влезе в това меню. Ако сме в сервизен режим Service = ON не може да се влезе в това меню. |
| Парола | GB; D. | След натискане на F2 избираме: GB – английски или D – немски. |
| Сервизно | OFF; ON | В този режим са блокирани алармените релета.Показва се със светещ светодиод. |
| GAS | Избираме какъв газ ще измерваме. | Показва химическата формула на газа,който жeлаем да измерваме. |
| Измервателна единица | ppm : Vol % ; % UEG ; pH ;degrees | Избира се измервателната единица,в която желаем да се изобразява измерваната величина. |
| Точност | 0 ; 0.0 | Избираме с каква точност да се мери. |
| Обхвати | От 0.0 до 3000.0; От 0 до 3000. | Определя максималната величина на измерването. |
| Аларма 1 Аларма 2 | От 0 до края на измервания обхват. | Определя 2 нива на алармените прагове и посоката на задействане. |
| Изход А 1 Изход А 2 | ON OFF | Показва дали релето на алармения изход е със самозадръжка или не. Релето без самозадръжка превключва при достигане на прага. F2 превключва състоянието. |
| Зумер | A1 ; А2 | Показва дали зумера ще се активира от ниво 1 или от ниво2. - показва,че и при двете аларми зумера няма да се задейства. Активира се с F3. |
| Реле режими А1;A2;F;H | Затворено Отворено | Показва дали различните функции са активирани.Прекъсването на ел.захранването се приема за авария. |
| Хистерезис | От 0 % до 10 %. | Определя хистерезиса при задействане на алармата в %. |
| NPC - закръгляне | От 0 % до 5 %. | При +; - NPC се приема за 0 с цел да се линиаризира зависимостта на електрическия сигнал, който се генерира от сензора. |

Последните 2 менюта се използват за настройка, ако липсва трансмитера СМ601.

Ако уредът показва отрицателна стойност това се изобразява като „<”. Необходимо е при настройка без наличие на газ да се настрои докатo покаже „0”.

Когато се тества с газ, настройва се на реални стойности.

| Меню | Избор | Функция |
| --- | --- | --- |
| Нула | От 2.000 до 6.000 | Не се корегира до 4.000 mА |
| Приближение | От 0.500 до 2.000 | Не се корегира до 1.000 mА |

При включване на уреда той влиза в режим след 120 сек. След това светва зеления светодиод Power и показва, че уредът е в нормален режим.

При сервизен режим светодиодите мигат.

При алармен режим светва съответния червен светодиод за достигнатия праг.

- Калибровката на уреда се извършва от оторизирана фирма – тест с газ.

- Поддръжка.

- Проверка и настройка на трансмитера;

- Проверка за задействане при достигане на аварийните нива;

- Проверка за задействане на релетата;

- Проверка за задействане на светодиодите и зумера.

- Действия на персонала при задействие на аларма.

Ремонтни работи трябва да се извършват само при достигане на нива под 2 ррm.

При концентрация под 1 ррм опасността за здравето е минимална.

При достигане на нива над 4 ррm трябва с помощта на противогаз и амоняк да се открие теча, да се спре подаването на хлор газ и да се пусне вентилаторът докато концентрацията спадне

под 2 ррm.

Едва след това трябва да се предприемат ремонтни дейности.

При повреда в газанализатора трябва да се постави табела, че липсва мерене в опасната зона.

| Дисплей | Възможна причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Светодиода Power не свети | Липсва ел.захранване | Проверка на ел.захранването |
| Свети светодиода Fault повреда | Прекъсване на кабела към сензора | Проверка целостта на кабела. |

- Блок трансмитер – сензор GМ601.

Сензорният блок е сменяем. Средния живот на 1 сензор е около 2 години и зависи от условията на околната среда. Доставя се от завода производител.

При включване на ел. захранването мига червения светодиод и след 60 сек. cветва зеленият светодиод и започва меренето.

В зависимост от големината на изходящия ток може да съдим за евентуален проблем.

| Изходящ ток +- 1 mA | Възможна причина | Светодиод зелен | Светодиод жълт | Действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 мА | Повреда в свързващия кабел | Свети | Не свети | Проверка и ремонт на кабела |
|  | Без ел.захранване | Не свети | Не свети | Проверка ел. захранването |
| 0.8 mА | Самотест | Не свети | Мига | Изчакай 60 сек. |
| 1.1 mА | Повреда в уреда | Свети | Не свети | Ремонт на уреда |
| > 22 mА | Късо в захр.кабел | Свети | Не свети | Ремонт на кабела |

Кутията се закрепва на стената с 2 видии Ф4 мм след снемане на капака.

Захранва се с кабел с 3 проводника с външен диаметър от 5 до 9 мм, за да може да се уплътни от щуцера. Захранващото напрежение е 24 в +- 6 в.

Ако след подмяната на сензора уредът не показва 0.0 ррm, трансмитера СМ601 трябва да се настрои с помощта на потенциометър с надпис Zero. Чрез потенциометър Sens се задава чувствителнотта на измерване.

- Технически данни за трансмитера.

Тестов газ 							Хлор;

Обхват							/0 – 10/ ррm;

Принцип на действие					Електро-химична клетка;

- Резервни части.

| Партиден номер | Описание |
| --- | --- |
| 23600201 | Газоанализатор GW601 – Състои се от : Вторичен преобразувател GWZ601; Трансмитер със сензор CM601; Свързващ кабел 5 м. |
| 78390 | Вторичен преобразувател GWZ601 |
| 78391 | Трансмитер със сензор CM601 |
| 78392 | Сензор за хлор |
| 78017 | Свързващ кабел 5 м. |